- 大庆市人民医院血气分析仪等医疗设备采购项目招标公告（第二次）

- 项目编号：RMYYYX2506

- 二、项目名称：血气分析仪等医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月19日至2025年2月21日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年2月25日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件2：(包二)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACT血凝分析仪 | 麻醉科 | 12 | 2 |  |

大庆市人民医院

2025年2月18日

附件：

ACT血凝分析仪主要技术参数

- 1.监测活化凝血时间（ACT+/ACT-LR）或活化部分凝血活酶时间（APTT）。

- ★2.检测原理：真实的凝固终点检测。

- ★3.检测方法：光电机械终点法/凝固法。

- ★4.检测功能：每个试剂只可检测一个项目。

- 5.检测结果不受抑肽酶、低温、血液稀释的影响。

- 6.每次测试用血量≤2ml（非抗凝血，不用移液器）。

- 7.机器自动定量吸样，血样和试剂自动混合。

- 8.测试精度 CV≤10%，全血液样本。

- ★9.测试范围 ≥1000秒。

- 10.反应温度 37±1℃。

- ★11.测量时间：体外循环转机出结果的时间＜300秒。

- 12.数据存储：≥600个患者记录和600个质控记录。

- 13.耗材无菌单独包装，一次性使用。

- ★14.内置锂电池。

★15.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。