大庆市人民医院口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2615
二、项目名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年3月30日至2026年4月1日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	口腔颌面锥形束计算机

体层摄影设备
	口腔科
	58
	58
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年3月27日
附件

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

主要技术参数

一、技术参数要求

1、用于口腔疾病的诊断，为临床治疗提供影像依据。具有数字全景成像、头颅定位、3D成像、颞颌关节成像、牙齿石膏模型多种独立扫描功能。

2、X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光。

3、整机最小焦点：≤0.5mm。

4、最大球管电压：≥100kV，最小球管电压：≤60kV，步进值≤1kV。

★5、最大球管电流：≥10mA，最小球管电流：≤2mA，步进值≤1mA。

★6、CT探测器类型：非晶硅TFT或CMOS；面积≥15cm×20cm。

7、最小三维体素分辨率：≤0.045mm。

8、CT像素空间分辨率：≤100μm。

9、软件影像重建的最大影像数据≥900幅，具备3D校准功能。

10、拍摄模式：CT大视野、局部CT 、全景片、头颅定位片、颞颌关节片、牙齿石膏模型扫描独立拍摄模式，一次拍摄成像。

★11、视野选择：最大视野≥16x18cm，一次拍摄非拼接视野≥16x12cm，最小视野≤5x8cm，固定视野选择≥5个。

★12、CT最快扫描时间：≤7s。

13、头颅侧位模式曝光时间：≤10s。

14、全景模式曝光时间：≤12s。

15、传感器数量：≥2，要求在全景拍摄和CT扫描模式传感器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板传感器。

16、灰阶：≥16bit。

★17、CT成像空间分辨率：≥2.8lp/mm。

18、全景成像空间分辨率：≥3.1lp/mm。

19、头颅侧位成像空间分辨率：≥4.0lp/mm。

20、全景图像尺寸：高度≥12cm。

21、保护装置：急停开关≥2个，工控机旁和CT设备上均具有单独的急停按钮。

22、机身内置置物架：≥2个。

23、状态灯及语音提示：具备。

★24、侧位臂处具备独立激光：≥1条；侧位臂配备一键升降按钮，及一键拍摄准备按钮。

二、软件功能参数要求

1、软件数量：提供数字化影像浏览软件1套，正畸分析系统1套，且终身免费升级。

2、摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥70cm；CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱设计。

3、测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载。

4、控制面板：设备机架颌托臂集成触控式液晶控制面板，尺寸≥10寸。

5、三维全景：可实现全景影像三维化展示，拖动全景观察窗口，可联动展示对应区域的轴状面、矢状面、冠状面影像。

6、智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管。

7、牙体牙髓模式：具备牙齿全结构分割功能，可根据牙齿各结构密度不同，自动生成每颗牙齿的牙釉质、本质、髓腔、牙周膜模型，牙齿形态改变可视化。

8、颞颌关节：具有CBCT独立颞颌关节观察模块，可自动定位双侧颞颌关节位置，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。

9、具备3D重建视图，MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面显示可同时打开和独立滚动查看。

10、可智能模拟拔牙；模拟种植；智能牙齿根管分割，并可显示骨密度D1-D4分类。可升级种植体库。

11、头影测量：≥21种测量方法，≥170测量项目，至少涵盖华西、北大等通用测量分析方法，可导出测量分析报告。

12、智能气道分析：可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积。

13、口扫数据配准：3D影像可与口扫数据进行自动配准，辅助进行椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作。

14、刻录功能：支持将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中。

15、胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。

16、图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。

17、打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。

18、影像后处理工作站1套：含显示器≥23.8英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥6GB。

三、设备配置清单：

1.扫描平台机架、底座及外壳组件1套

2.X射线球管及相关组件1套

3.平板探测器≥2套

4.受检者辅助定位及头颅固定装置1套

5.曝光手柄、电源开关及控制电缆1套

6.人机交互触控面板1个

7.原厂高级图像处理工作站1个

8.专业口腔数字化影像软件1套

9.后处理工作站1套

  四、设备生产日期为合同签订之日近半年内。

五、质保期五年
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


