大庆市人民医院输液信息采集系统采购项目招标公告（第二次）

项目编号：RMYYYX2613
二、项目名称：输液信息采集系统
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年4月2日至2026年4月6日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	输液信息采集系统
	重症医学科
	4.85
	14.55
	3
	


  大庆市人民医院   

2026年4月1日
附件

输液信息采集系统主要技术参数

一、输液信息采集系统

1.输液信息采集系统通过国家三类注册，满足临床使用安全。

2.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持12通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接。

3.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。

4.输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网。

5.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求。

★6.本机配置为：两个输液泵、四个注射泵。

注射泵

★1.注射泵通过国家三类注册，满足临床使用安全。

★2.注射精度≤±1.8%。

★3.速率范围：0.01-2199ml/h, 最小步进0.01ml/h。

4.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。

5.快进流速范围：0.01-2299ml/h，具有自动和手动快进可选。

6.可自动统计至少四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

7.支持注射器规格至少包括：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

★8.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。

9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。

10.不少于8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能。

11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

12.全中文软件操作界面。

13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

14.支持药物库，可储存至少5000种药物信息。

15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。

16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

18.压力报警阈值至少15档可调。

19.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 

20.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

21.信息储存：可存储至少3000条的历史记录。

三、输液泵

★1.输液泵通过国家三类注册，满足临床使用安全。

★2.支持输血、营养功能，无需专用输血、营养管路。

3.输液精度≤±5%。

4.速率范围：0.1-2299ml/h, 最小步进0.01ml/h。

5.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。

6.快进流速范围：0.1-2299ml/h，具有自动和手动快进可选。

7.可自动统计至少四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

★8.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开。

9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。

10.不少于8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。

11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

12.全中文软件操作界面。

13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

14.支持药物库，可储存至少5000种药物信息。

15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。

16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

18.压力报警阈值最低可设置50mmHg。

19.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

20.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

21.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。

22.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题。

23.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警。

24.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。

25.信息储存：可存储至少3000条的历史记录。

四.设备生产日期为合同签订日期半年之内。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


